## 包件四
湖南省通达工程试验检测有限公司 包件四明细表
序号 | 类别 | 参数 |  | 所需设备名称 | 设备要求 |  | 参考型号规格 | 单位 | 数量
|  |  | 参数类型 |  | 需符合 规范及方法代号 | 具体要求
1 | 桩基 | 成孔质量（孔径、孔深、垂直度） | 强制 | 成孔质量检测装置（智能超声成孔检测仪） |  | 探头保护-抽屉式自锁装置（交货须现场验证）；测试方法干湿孔两用；发射电压1000v；超声频率83k；需地线保护电源；需wifi协议无线传输平台，可实时上传；需孔底感应自停，孔口感应自停 | MC-8342(W) | 台 | 1
总计（台套） | [8 empty] | 1
备注：1.所有设备要求以现行有效规范为准，如规范更新，需以更新后规范要求为准 2.以上设备参考型号为咨询信息，如出现设备已不符合现行规范要求，需更替符合规范要求的设备。 3.设备型号如过于老旧需更替新型号设备。

## 带星号设备
湖南省通达工程试验检测有限公司 星标设备清单
序号 | 类别 | 参数 |  | 所需设备名称 | 设备要求 |  | 参考型号规格 | 单位 | 数量
|  |  | 参数类型 |  | 需符合 规范及方法代号 | 具体要求
1 | 路基路面 | 车辙 | 强制 | 激光车辙仪☆ | JTG3450-2019 T0973-2019 | 符合规范JTG3450-2019中T0973-2019要求。采样间隔:≤200mm，纵向距离测量误差：≤0.1%，距离标定误差：＜0.05%。，有效测试宽度≥3.5m | LSJHD-1 | 套 | 1
2 |  | 层间粘结 | 强制 | 专用拉拔仪☆ | JTG3450-2019 T0985-2019 | 拉拔仪：需室内室外均可使用，按照速率25kPa/s±1525kPa/s拉伸试件，拉伸时无明显振动和偏心。 拉头：需能黏结在测试路面或试件的表面，采用不锈钢或黄铜制作，直径一般为100mm±0.1mm，有需要时可更换。 | WXLB-20F | 台 | 1
3 |  |  | 强制 | 扭剪试验仪☆ | JTG3450-2019 T0985-2019 | 扭矩计：一般扭矩计，配备扭杆、扭矩读盘（可显示最大扭矩，扭矩范围为0-350N.m，准确至10N.m）配备插槽，能够自由安装和移除。 扭剪盘：需能黏结在测试路面或试件表面，能安装扭矩计，并施加扭矩，采用低碳钢制作，直径95mm±5mm，厚度14mm±2mm | WXNJ-10 | 台 | 1
4 |  |  | 强制 | 连续式平整度仪☆ | JTG3450-2019 T0932-2008 | 标准长度3m，机架可缩短或折叠，前后各四个行走轮，前后两轮组的轴间距为3m，测距仪为激光测距仪，测试间距为100mm，每一计算区间的长度为100m并输出一次结果。符合规范JTG3450-2019中T0932-2008要求 | LXBP-5 | 台 | 1
5 | 交通安全设施 | 立柱埋深 | 强制 | 立柱埋深测量仪☆ | DB13/T2728-2018 |  | JL-GPT(A) | 台 | 1
6 |  | 立柱防腐层厚度 | 强制 | 板厚千分尺 | JB/T2989-2016 | 0-25mm,0.001mm | 0-25 | 个 | 1
7 |  |  | 强制 | 超声波测厚仪☆ | JJF1126-2004 | 300mm,0.01mm | TT110 | 台 | 1
8 |  |  | 强制 | 磁性测厚仪☆ | GB/T4956-2003 | 0-1250um,0.1um | TT220 | 台 | 1
9 |  |  | 强制 | 标线涂层厚度测试仪☆ | JT/T675-2007 | 0.01-12.00mm,0.01mm | STT-950 | 台 | 1
10 |  | 标志标线光度性能 | 强制 | 标线逆反射测量仪☆ | JT/T 612-2004 | 0-1999mcd1x-1.m-2. | STT-301 | 台 | 1
11 |  |  | 强制 | 标志逆反射测量仪☆ | JT/T 612-2004 | 0-1999mcd1x-1.m-2. | STT-101A | 台 | 1
12 |  | 安装距离 | 强制 | 全站仪☆ | GB/T27663-2011 | 4000m,Ⅱ级，2” |  | 台 | 1
13 |  |  | 强制 | 万能角度尺☆ | 通用设备 | 数显 | 0-320° | 把 | 1
14 | 岩石 | 单轴抗压强度 |  | 角尺（数显万能角度尺）☆ | JTG E41-2005 T0221-2005 | 0-320°，精度0.25° | 0-320° | 把 | 2
15 |  | 乳化沥青储存稳定性 | 强制 | 沥青乳液稳定性试验管☆ | JTG E20-2011 T0655-1993 | 管身：玻璃制有效高度310㎜±10mm，标志线250ml,试样装入口Φ32㎜±0.1mm,外形尺210㎜×110㎜×370㎜ 形状和尺寸应符合JTG E20-2011 T0655-1993中图T0655-1要求 |  | 个 | 2
16 |  | 延度 |  | 沥青延度仪☆ | JTG E20-2011 T0605-2011 以及即将更新的新版本 | 需满足新规范测力要求，拉力范围（0-300）N，精度0.3% FS，过压极限150%。一次试验需可完成三个试样的延度及拉力测试。可完成沥青延度、沥青测力延度、沥青弹性恢复三个指标的测试；需可实时显示温度、延度、拉力等参数，显示界面需清晰。需可自动自动打印测试结果（每个试样的延度值、延度平均值和最大拉力以及拉力变化曲线）； 测量长度不大于150cm，有自动控温、控诉系统，满足试件浸没于水中，能保持规定的温度计拉伸速度拉伸试件，无明显振动，配相应试模（含沥青弹性恢复性能试验试模） | SYD-4508G-1 | 台 | 1
17 |  | 动力粘度 |  | 沥青动力粘度试验器☆ | JTG E20-2011 T0620-2000 | 需符合JTG E20-2011 T0620-2000中图TT0620-2要求，各连接处不得漏气，开口端连接水银压力计，可读至133Pa（1mmHg），用真空泵或吸气泵抽气。 | SYD-0620B-1 | 台 | 1
18 |  |  |  | 真空减压毛细管粘度计☆ |  | 1组3支毛细管，通常采用AI式，需符合JTG E20-2011 T0620-2000中图TT0620-1. |  | 组 | 2
19 |  | 标准黏度 | 强制 | 道路沥青标准黏度计☆ | JTG E20-2011 T0621-1993以及即将更新的新版本 | 应可满足新规范中制冷要求，控温精度0.1℃。 能测定液体石油沥青、煤沥青、乳化沥青等流动状态时的黏度。 水槽：环槽形，内径160mm，深100mm井壁与水槽间距不少于55mm；上下方各设有一流水管，水槽夏装可调节三脚架，控温精度±0.2℃。控温范围20℃~90℃，加热形式PTC管状电加热管加热。 盛样管：管体黄铜制，带流孔底板需磷青铜制成，流孔d分别为3mm±0.025mm、4mm±0.025mm、5mm±0.025mm、10mm±0.025mm. 球塞：直径12.7mm±0.05mm，标记高92mm±0.25mm；直径6.35mm±0.05mm，标记高90.3mm±0.25mm； 水槽盖：与水槽匹配，附有搅拌叶，带把手能调节水温。可插温度计； 接受瓶：玻璃容器 流孔检查棒：磷青铜制，长100mm 需符合JTGE20-2011 T0621-1993中图1、2、3要求 | SYD-0621-1 | 台 | 1
20 |  | 恩格拉黏度 | 强制 | 恩格拉黏度计☆ | JTG E20-2011 T0622-1993 | 应可满足新规范中制冷要求。满足试验规程中20℃、25℃试验环境要求； 温度控制器应方便参数设置，控温精度高。 包含盛样器、保温浴搅拌器、接受瓶、电热器、燃气灯、三脚架、铂制流出口、水准器等； 可同时进行两个试样的平行试验； 流出时间需可数字化显示， 需符合JTG E20-2011中2.1条款及图T0622-1、T0622-2要求。 | WNE-1B-1 | 台 | 1
21 |  | 沥青薄膜加热 试验 |  | 薄膜加热烘箱（85型）☆ | JTG E20-2011 T0609-2011 | 形状尺寸：需符合JTG E20-2011 T0609-2011中图T0609-1所示 工作温度范围：可达200℃，控温准确度为1℃，装有温度调节器和可转动圆盘架。 圆盘架：直径360-370mm，上有浅槽4个，放盛样皿转速为5.5r/min±1min。双层门，两层间有间隙 整体设备需符合JTG E20-2011 T0609-2011中2.1条款及图T0609-1、T0609-2要求 | SYD-0610 | 台 | 1
22 |  | 闪点、燃点 | 非强制 | 克利夫兰闪点仪☆ | JTG E20-2011 T0611-2011 | 加热源：可控制加热试样的升温速度为14-17℃/min、5.5℃/min±0.5℃/min。 防风屏：三面围挡，内壁黑色，高约600mm。 操作系统：能显示设置参数、可实时显示试样温度及各试验参数，闪点出现时应能方便快捷的显示并保留闪点值。 设备主体：需符合JTG E20-2011 T0611-2011中2.1条款及图T0611-1、T0611-2、T0611-3要求 | SYD-3536-1 | 台 | 1
23 |  | 沥青含量 |  | 沥青全自动抽提仪☆ | JTG E20-2011 T0722-2011 | 由试样容器、转速不小于3000r/min的离心分离器组成； 可自动提取沥青混合料中的沥青组分，快速测定沥青混合料的油石比； 有滤液出口，容器盖与容器间用耐油的圆环形滤纸密封，能实现沥青抽提及溶剂回收 | SYD-0722A | 台 | 1
24 |  |  | 强制 | 沥青燃烧炉（燃烧法沥青含量测定仪）☆ | JTG E20-2011 T0735-2011 | 由燃烧室、称量装置、自动数据采集系统、控制装置、空气循环装置、试样篮及其他附件组成。 燃烧室：能容纳3500g以上沥青混合料试样，能示警并有指示灯，试样3min内无总质量0.01%重量变化时能提示。 称量装置：感量精确至0.1g，最大称量不低于试样篮与试样总质量之和。 数据自动采集系统：在试验过程中能实时监测并且显示质量，有内置程序计算质量变化，能输入集料损失修正系数，自动计算、显示结果并打印 通风设施：能排至室外。 需符合JTG E20-2011中T0735-2011各项要求 | SYD-6307、HYRS-6 | 台 | 1
25 |  | 理论最大相对密度 | 强制 | 理论最大相对密度仪☆ | JTG E20-2011 T0711-2011 | 负压容器：耐压玻璃制，单只容积大于2000mL 真空负压装置：由真空泵、真空表、调压装置、压力表及干燥或积水装置组成。 真空泵：可产生3.7 kPa（27.75mmHg），±0.3 kPa负压。 真空表：分度值不得大于2kPa 需符合JTG E20-2011中T0711-2011 2.2、2.3、2.4各项条款要求 | SYD-0711A | 台 | 1
26 |  | 马歇尔稳定度、流值☆ |  | 马歇尔击实仪☆ | JTG E20-2011 T0702-2011 | 可用于标准马歇尔试验、间接抗拉试验（劈裂法）等所使用的Φ101.6mm×63.5mm、Φ152.4㎜×95.3mm圆柱体试件的成型。 可换锤头。 可预置击实次数和停机延时时间，击实次数可选、可设置。可保证停在方便提锤装卸的位置。完成自动击实次数后，可自动断电。有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。 标准击实仪：击实锤直径98.5mm±0.5mm平原型压实头及带手柄的导向棒组成，提升高度457.2±2.5mm，锤质量4536g±9g。 大型击实仪：击实锤直径149.4mm±0.1mm平原型压实头及带手柄的导向棒组成，提升高度457.2±2.5mm，锤质量10210g±10g。 | SYD-0702A | 台 | 1
27 |  |  | 强制 | 控温溢流水箱☆ | JTG E20-2011 T0705-2011 | 符合JTG E20-2011 T0705-2011中图T0705-1要求，有水位溢流装置，保持试件和网篮浸入水中后的水位。能调整水温至25℃±0.5℃ | SYD-0705 CF-CA | 台 | 1
28 | 沥青混合料 | 冻融劈裂强度比 | 非强制 | 压条☆ | JTG E20-2011 T0729-2000 | 需符合JTGE20-2011 T0729-2000中图T0716-1要求I：宽度12.7mm，内侧曲率半径50.8mm。 II:宽度19mm，内侧曲率半径75mm。 均应两端磨圆。 |  | 付 | 16
29 | 沥青混合料 | 抗弯拉强度 | 非强制 | 跨中位移测定装置☆ | JTG E20-2011 T0715-2011等多种方法 | 符合JTG E20-2011中T 0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》、T 0713《沥青混合料单轴压缩试验（圆柱体法）》、T 0714《沥青混合料单轴压缩试验（棱柱体法）》、T 0715《沥青混合料弯曲试验》、T 0716《沥青混合料劈裂试验》 T 0729《沥青混合料冻融劈裂试验》规范要求。 具有参数设置、计量校正、自动试验控制、数据自动采集、实时时钟等功能。 环境箱：有冷却恒温功能，压缩机制冷和加热管平衡功能，温度控制范围（-20∼70）℃ LVDT位移传感器，含数据采集系统或X-Y记录仪（微机控制沥青混合料试验系统） |  | 套 | 1
30 | 结构砼 | 混凝土强度 | 非强制 | 数显回弹仪☆ | JGJ/T20-2011 |  | HT225-B | 台 | 1
31 |  | 内部缺陷 | 强制 | 裂缝宽度观测仪☆ |  | 裂缝测量装置0-4mm,0.01mm |  | 台 | 1
32 | 水泥砼 | 碱含量 | 强制 | 火焰光度计☆ | GB/T176-2017 6.14 | 可稳定测定钾在波长768nm处和钠在波长589nm处的谱线强度，<6mol/min | FP6440 | 台 | 1
33 |  | 抗弯拉弹性模量 | 非强制 | 电子游标卡尺☆ | JTG E30-2005(T0559-2005) | 精度0.01mm。最大量程300mm以上。 | 0-200 | 个 | 1
34 |  | 抗压强度 | 强制 | 压力试验机（微机控制电子伺服压力试验机）☆ | JTG E30-2005(T 0553-2005) GB/T 50081-2019 | 电气控制、软件操作满足GB/T 50081普通混凝土抗压强度试验方法，要适合于长时间连续工作的试验场所。需可实现长时间保持载荷、保载精度高，可设定复杂的压缩试验程序。需可满足其它标准的抗压试验要求，试验数据可通过数据接口传输给网络。适用于水泥、混凝土、岩石的抗压强度试验、混凝土的劈裂试验、静压弹性模量试验。 试验机准确度等级 0.5级；试验力测量范围 1％－100％FS（全程不分档）；整机分辨力 最大变形量的1/10000000；试验采集控制频率 2500HZ；控制器：进口EDC i20；压缩夹具：需球头压板，采用弹簧结构，可调整灵活，满足试式样不平整要求 |  | 套 | 1
35 |  | 抗弯拉强度 | 强制 | 抗弯拉试验装置☆ |  | 符合JTG E30-2005图T0558-1要求 | Ф30mm | 个 | 1
36 |  | 抗渗性 | 强制 | 水泥混凝土渗透仪（自动智能）☆ |  | 2MPa/cm2,0.01MPa | HS | 台 | 1
37 |  | 抗压弹性模量 | 强制 | 微变形测量仪器（砼弹性模量测定仪）☆ | JTG E30-2005(T 0556-2005) | 0-1mm,0.001mm | YM-Ⅱ | 套 | 1
38 |  | 劈裂抗拉强度 | 强制 | 劈裂夹具☆ | JTG E30-2005(T 0560-2005) GB/T 50081-2019 | 符合JTG E30-2005图T0561-1.宽度20mm,250*210*220mm | 250*210*220mm | 个 | 1
39 |  | 劈裂抗拉强度 | 非强制 | 三合板垫层 | JTG E30-2005(T 0560-2005) GB/T 50081-2019 | 宽度20mm，厚为3-4mm，长度不小于150mm |  | 个 | 20
40 | 钢筋与连接接头 | 抗拉强度 | 强制 | 10T伺服万能试验机☆ | GB/T28900-2012 | 能满足拉伸、压缩、弯曲、剪切等测力试验。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 双空间。0.5级。试验力测量范围：0.4%-100%FS 试验力示值相对误差：±0.5% *整机分辨力：1/10000000FS *数据采集频率：2500Hz *横梁移动速度调节范围：0.005～1000 mm/min *横梁移动速度相对误差：设定速度≤0.01mm/min,设定值±0.3%以内；设定速度＞0.01mm/min,设定值±0.1%以内；额定电压 AC220V，50Hz， |  | 套 | 1
41 |  | 抗拉强度 | 强制 | 引伸仪☆ | GB/T28900-2012 | 见GB/T 12160,YYU-5/80-260 |  | 台 | 1
42 |  |  | 强制 | 弯曲装置（含弯头）--钢筋反向弯曲试验机☆ | GB/T28900-2012 | 能进行金属材料—棒材、板材、多边形横截面材料及建筑用螺纹钢的弯曲、反向弯曲、反复弯曲试验的设备。液压加载，能够将直径小于等于40mm的钢筋试样弯曲至180°。试验速度可调节及位移、速度显示装置，能够实时数显位移对应弯曲角度 |  | 套 | 1
43 |  | 钢筋焊接网的抗剪力 | 强制 | 专用抗剪力夹具☆ | GB/T33365-2012 | 见GB/T1499.3-2010图4 |  | 个 | 1
44 |  | 抗拉强度 | 强制 | 30T伺服万能试验机☆ | GB/T28900-2012 | 能满足拉伸、压缩、弯曲、剪切等测力试验。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 最大负荷：300kN 试验机准确度等级：0.5级 *试验力测量范围：1％－100％FS（全程不分档） 变形测量范围：1%-100%FS 变形示值相对误差：±0.5％以内 *整机分辨力：最大变形量的1/10000000 *试验频率：2500HZ *主油缸活塞行程:250mm *主油缸活塞上升速度:0～340 mm/min | HUT-106A,30T | 套 | 1
45 |  | 抗拉强度 | 强制 | 100T伺服万能试验机☆ | GB/T28900-2012 | 可用于试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。可自动精确地控制试验过程，并自动测量试验力、位移、变形等试验参数。可实现等速率加荷、等速率变形、等速率位移等试验，并可在一次试验中实现力、变形、位移三段控制。试验参数通过计算机采集和软件处理，能自动控制试验过程和自动求出试验结果。由微机屏幕实时显示试验曲线和试验结果，并可打印试验报告和试验曲线。 最大负荷：1000 kN *试验机准确度等级：0.5级 *试验力测量范围：1％－100％FS（全程不分档） 变形测量范围：1%-100%FS *整机分辨力：1/10000000FS *试验频率：2500HZ 试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s | HUT- 100T | 套 | 1
46 | 地基基础与桩身完整性 |  | 强制 | 静力触探仪（含测力传感器）☆ |  | 含测力传感器和数据处理软件 | CLD-3 | 套 | 1
47 |  |  | 强制 | 超声波检测仪☆ |  | 应有波形清晰、显示稳定的示波装置；声时最小分度为0.1us；具有最小分度为1dB的衰减系统；接收放大器频响范围10-500kHz，总增益不小于80dB，接收灵敏度不大于50uV；电源电压波动范围在标称值±10%情况下能正常工作，连续正常工作不小于4h；具有手动游标测读和自动测读方式；波形显示幅度分辨率不低于1/256，并具有可显示、存储、输出、打印数字化波形功能，波形最大存储长度不宜小于4K，具有幅度谱分析功能。 | RSM-SY8 | 台 | 1
48 |  | 地表沉降 | 强制 | 精密水准仪☆ |  | 精密水准仪 | DS05 | 台 | 1
总计（台套） |  |  |  | 48